{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["低值类","基本类","非基本类"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"低值类","index":0,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,8,2],[1,3,3,3],[4,3,5,3],[6,3,8,3],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[1,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","主类","次类","支类","辅具名称","参数标准"]
[1,"12 个人移动辅助器具","12 03单臂操作助行器","12 03 03手杖","12 03 03-1单脚手杖","1.产品符合GB/T19545.2-2008《单臂操作助行器具要求和实验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准、相关行业或企业标准；\n2.主架：上支采用高强度铝合金管或不锈钢，上侧主体管直径22mm以上，壁厚1.2mm以上，表面氧化处理表面亮面喷漆处理；\n3.脚管：下支采用钢质管，表面亮面喷漆处理，支撑管直径19mm以上，壁厚：1.2mm；\n4.脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫；\n5.防滑手柄；优质ABS防滑手柄，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求；                                                                  6.支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高防滑橡胶材料；\n7.性能：九孔按钮式，高度10档调节，每档高度调节2.5cm；拐杖高度71-94cm可调；\n8.产品表面光滑无毛刺；配备2个备用防滑支脚垫；\n9.承重≥100kg。"]
[2,null,null,null,"12 03 03-2三脚带凳手杖","1.产品符合GB/T19545.1-2008《单臂操作助行器要求和试验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准和相关企业标准；\n2.主架：中支采用铝合金管，表面亮面处理，管料规格：直径 22 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；\n3.把手：发泡手把，美观舒适；\n4.脚管：侧支采用钢质管，表面亮面处理，管料规格：直径 22 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；\n5.脚垫：采用三脚着地，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠；\n6.性能：固定高度，适合体弱老年或辅助行走支撑需求的残疾人使用；                                                                         7.产品向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。"]
[3,null,null,null,"12 03 03-3四脚手杖","1.产品符合GB/T19545.1-2004《单臂操作助行器技术要求和实验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准、相关行业或企业标准；\n2.主体材质为高强度铝合金管，表面氧化处理；上侧主体管直径22mm以上,壁厚1.2mm以上，支撑管直径19mm以上，壁厚1.2mm以上；\n3.拐杖四脚配防滑橡胶脚垫，内径13mm，提供良好地面摩擦能力，内藏金属垫片;\n4.手柄为PVC防滑手柄，支脚垫为橡胶材质，有弹性、耐磨、表面摩擦系数高；                                                                  5.手杖表面精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹，沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；\n6.高度、握把可调节；高度调节范围73-96cm，调节高度为：10档；\n7.承重≥100kg；"]
[4,null,null,"12 03 06肘拐","12 03 06-1固定肘托肘拐","1.产品符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器技术要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准、行业标准、企业标准；\n2.主体材质为高强度铝合金管，表面氧化处理，具有不掉色，抗老化、不生锈功能；上侧主体管直径22mm，壁厚1.2mm，支撑管直径19mm，壁厚1.2mm；                                                                                                                                3.防滑PVE高强度一体成型塑料手柄，手柄处防人体工程学设计；                                                                              4.支脚垫为橡胶材质，内藏金属垫片，有弹性、耐磨、表面摩擦系数高；\n5.肘拐表面精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹，沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；\n6.高度、握把可调节，整体高度调节范围：94-117cm；调节高度：10档；\n7.承重≥100kg。"]
[5,null,null,null,"12 03 06-2活动肘托肘拐","1.产品符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器技术要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准及行业标准、企业标准；\n2.主体材质为高强度铝合金管，表面氧化处理，具有不掉色，抗老化、不生锈的功能；\n3.上侧主体管直径22mm，壁厚1.2mm，支撑管直径19mm，壁厚1.2mm；                                                                  4.防滑PVE高强度一体成型塑料肘托、铁质焊接手柄，手柄处包裹软质发泡海绵，                                                              5.支脚垫为橡胶材质，内藏金属垫片，有弹性、耐磨、表面摩擦系数高；                                                         6.肘拐表面精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹，沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；\n7.高度、握把可调节，整体高度调节范围：89-119cm，调节高度为：10档，肘托高度4档调节；\n8.承重≥100kg。"]
[6,null,null,"12 03 12腋拐","12 03 12-1木质腋拐","1.产品符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器技术要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准及行业标准、企业标准；\n2.采用木质为主要材料；\n3.高度可调，成人款；\n4.单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，安全可靠； \n5.适用于老年人，行动不便者；\n6.产品分大中小号，大号120-145cm，适合身高175-190cm，中号115-135cm，适合身高150-175cm，小号90-115cm，适合身高125-150cm。"]
[7,null,null,null,"12 03 12-2铝合金腋拐","1.产品符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器技术要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准、行业标准、企业标准；\n2.主体材质为高强度铝合金管，表面阳极氧化处理，具不掉色，抗老化、不生锈功能，两侧主体管直径19mm，壁厚1.2mm，加强异型调节管直径25mm，壁厚1.2mm，支撑管直径22mm，壁厚：1.2mm；                                                                                3.防滑TPR材质软胶扶肩、手柄（内含ABS材质肩芯、握芯），不易转动；                                                                     4.支脚垫为橡胶材质，内藏金属垫片，有弹性、耐磨、表面摩擦系数高；\n5.腋拐表面精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹，沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；           \n6.整体高度调节范围：114-134cm，调节高度为：9档，腋托最小长度：19cm，握把最小长度：10cm，握把处可5档调节；\n7.承重≥100kg。"]
[8,null,null,null,"12 03 12-3不锈钢腋拐","1.产品符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器技术要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准、行业标准、企业标准；\n2.主体材质为高强度不锈钢管，表面抛光处理，具不掉色，抗老化、不生锈功能；两侧主体管直径为19mm，壁厚1.2mm，加强异型调节管直径为25mm，壁厚1.2mm，支撑管直径为22mm，壁厚：1.2mm；                                                                                    3.防滑TPR材质软胶扶肩、手柄（内含ABS材质肩芯、握芯），不易转动；\n4.支脚垫为橡胶材质，内藏金属垫片，有弹性、耐磨、表面摩擦系数高；\n5.腋拐表面精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹，沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；           \n6.整体高度调节范围：114-134cm，调节高度为：9档，腋托最小长度：19cm，握把最小长度：10cm，握把处可5档调节；\n7.承重≥100kg。"]
[9,"22沟通与信息交流辅助器具","22 03助视器","22 03 09放大镜","22 03 09-1放大镜","1.产品符合Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求及国家、行业标准、企业标准；\n2.玻璃树脂材质；握柄无异味、无皮肤刺激；\n3.镜面光滑，成像清晰，成像无弯曲、发毛、边缘带色等异常；光学部件无肉眼可见瑕疵；\n4.普通放大镜，不带光源，辅助阅读。"]
[10,null,null,"22 03 06近用光学助视器","22 03 06-1带光源手持式近用光学助视器","1.符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求及国家、行业标准、企业标准；\n2.成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色；\n3.不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等；\n4.放大倍率：4倍。视场：65mm；\n5.采用两节5号电池供电；\n6.照明光源：白光LED；\n7.透镜材质：PMMA。"]
[11,null,null,"22 03 12远用光学助视器","22 03 12-1单筒望远镜","1.符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求及国家、行业标准、企业标准；\n2.能观察近距离的单筒望远镜，内装别汉棱镜，消象差光学系统设计，镀增透膜，成象清晰；\n3.视场角：≥9.5°，近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm。能装在口袋内随身携带，为弱视者必备。"]
[12,"12 个人移动辅助器具","12 39导向辅助器具","12 39 03盲杖","12 39 03-1普通盲杖","1.产品符合 GB16930.1-2014《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准、行业标准、企业标准；\n2.杆身优质铝合金材质，耐磨，不氧化；杆身红白色，有反光膜覆盖；手柄环保材料，无异味，无皮肤刺激，易清洁；手柄设计符合人体工效学原理；有弹性腕带，并易于更换；杖尖耐磨、绝缘材质，易于更换；\n3.杆身长度120cm-150cm，折叠后长度≤35cm，手柄最小长度≥15cm；折叠方便，无卡滞现象；\n4.有便携独立收纳袋。"]

{"sheet":"基本类","index":1,"n_rows":61,"n_cols":6,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,3,48,3],[49,3,50,3],[51,3,53,3],[54,3,55,3],[59,3,60,3],[19,3,22,3],[24,3,27,3],[31,3,33,3],[34,3,37,3],[38,3,41,3],[42,3,43,3],[1,3,3,3],[4,3,5,3],[6,3,8,3],[9,3,12,3],[15,3,18,3],[54,2,55,2],[56,2,58,2],[59,2,60,2],[31,2,33,2],[34,2,41,2],[42,2,43,2],[44,2,48,2],[49,2,50,2],[51,2,53,2],[56,1,60,1],[1,2,8,2],[9,2,14,2],[15,2,30,2],[1,1,30,1],[31,1,43,1],[44,1,48,1],[49,1,53,1],[54,1,55,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","主类","次类","支类","辅具名称","参数标准"]
[1,"12 个人移动辅助器具","12 03单臂操作助行器","12 03 03手杖","12 03 03-1单脚手杖","1.产品符合GB/T19545.2-2008《单臂操作助行器具要求和实验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准、相关行业或企业标准；\n2.主架：上支采用高强度铝合金管或不锈钢，上侧主体管直径22mm以上，壁厚1.2mm以上；表面氧化处理，表面亮面喷漆处理；\n3.脚管：下支采用钢质管，表面亮面喷漆处理，支撑管直径19mm以上，壁厚：1.2mm；\n4.脚垫：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫；\n5.防滑手柄；优质ABS防滑手柄，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求；                                                                  6.支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高防滑橡胶材料；\n7.性能： 为九孔按钮式，高度10档调节，每档高度调节2.5cm；拐杖高度71-94cm可调；\n8.产品表面光滑无毛刺；高度可调节；配备2个备用防滑支脚垫；\n9.承重≥100kg。"]
[2,null,null,null,"12 03 03-2三脚带凳手杖","1.产品符合GB/T19545.1-2008《单臂操作助行器要求和试验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准和相关企业标准；\n2.主架：中支采用铝合金管，表面亮面处理，管料规格：直径 22 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；\n3.把手： 为发泡手把，美观舒适。\n4.脚管： 侧支采用钢质管，表面亮面处理，管料规格：直径 22 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；\n5.脚垫： 采用三脚着地，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠；\n6.性能： 固定高度，适合体弱老年或辅助行走支撑需求的残疾人使用；                                                                        7.产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度。"]
[3,null,null,null,"12 03 03-3四脚手杖","1.产品符合GB/T19545.1-2004《单臂操作助行器技术要求和实验方法第4部分：三脚或多脚手杖》国家标准、相关行业或企业标准；\n2.主体材质为高强度铝合金管，表面氧化处理；上侧主体管直径22mm以上，壁厚1.2mm以上，支撑管直径19mm以上，壁厚1.2mm以上；\n3.拐杖四脚配防滑橡胶脚垫，内径13mm，提供良好地面摩擦能力，内藏金属垫片；\n4.手柄为PVC防滑手柄，支脚垫为橡胶材质，有弹性、耐磨、表面摩擦系数高；                                                                  5.手杖表面精光，光滑，无啃头、刨痕、横茬、逆纹，沟纹和机械损伤，手感应无毛刺；\n6.高度、握把可调节；高度调节范围73-96cm，调节高度为：10档；\n7.承重≥100kg。"]
[4,null,null,"12 03 06肘拐","12 03 06-1固定肘托肘拐","1.产品符合GB/T19545.1-2012《单臂操作助行器具要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准、相关行业或企业标准；\n2.主架： 采用高强度铝合金或不锈钢，管壁直径 22 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；表面亮面喷漆处理；\n3.肘托手柄： 采用人体工程学设计理念，使用高强度工程塑胶材料模压密合而成，舒适耐用。肘托不可调节；\n4.管脚： 采用单脚着地结构，配耐橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳；表面雾面处理；\n5.防滑手柄；支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；\n6.性能： 产品高度高度10档调节，适合1.60m～1.8m人群使用；肘拐杖的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度；\n7.表面光滑无毛刺；高度可调节；配备2个备用防滑支脚垫；\n8.承重≥100kg。"]
[5,null,null,null,"12 03 06-2活动肘托肘拐","1.产品符合GB/T19545.1-2012《单臂操作助行器具要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准、相关行业或企业标准；\n2.主架： 采用高强度铝合金或不锈钢，管壁直径 22 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；表面亮面喷漆处理；\n3.肘托手柄： 采用人体工程学设计理念，使用高强度工程塑胶材料模压密合而成，舒适耐用。肘托高度可调节；\n4.管脚： 采用单脚着地结构，配耐橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳；表面雾面处理；\n5.防滑手柄；支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；\n6.性能： 产品高度高度10档调节，适合1.60m～1.8m人群使用；肘拐杖的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度；\n7.表面光滑无毛刺；高度可调节；配备2个备用防滑支脚垫；\n8.承重≥100kg。"]
[6,null,null,"12 03 12腋拐","12 03 12-1木质腋拐","1.产品符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器技术要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准、行业标准、企业标准；\n2.采用木质为主要材料；\n3.高度可调，成人款；\n4.单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，安全可靠； \n5.适用于老年人，行动不便者；\n6.产品分大中小号，大号120-145cm，适合身高175-190cm，中号115-135cm，适合身高150-175cm，小号90-115cm，适合身高125-150cm。"]
[7,null,null,null,"12 03 12-2铝合金腋拐","1.产品符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准、相关行业或企业标准；\n2.主架： 采用高强度铝合金，表面氧化处理，管壁直径 19 mm以上，壁厚 1.2 mm以上； \n3.脚管： 采用轻质铝合金管，表面氧化处理，管壁直径22 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；\n4.脚架： 采用轻质铝合金管，表面 氧化 处理，管壁直径 25 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；\n5.腋托套： 采用抗菌耐磨EVA材料，防滑、舒适、环保耐用。\n6.脚垫： 单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高，安全可靠；\n7.防滑手柄；材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；\n8.性能： 高度 9 档调节，适合1.5m~1.85m 人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度；\n9.表面光滑无毛刺；整体高度和握把高度可调节；配备2个备用防滑支脚垫；\n10.承重≥100kg。"]
[8,null,null,null,"12 03 12-3不锈钢腋拐","1.产品符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准、相关行业或企业标准；\n2.主架： 采用高强度不锈钢，表面氧化处理，管壁直径 19 mm以上，壁厚 1.2 mm以上； \n3.脚管： 采用轻质铝合金管，表面氧化处理，管壁直径22 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；\n4.脚架： 采用轻质铝合金管，表面 氧化 处理，管壁直径 25 mm以上，壁厚 1.2 mm以上；\n5.腋托套： 采用抗菌耐磨EVA材料，防滑、舒适、环保耐用。\n6.脚垫： 单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高，安全可靠；\n7.防滑手柄；材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；\n8.性能： 高度 9 档调节，适合1.5m~1.85m 人群使用，产品的向内稳定性能不小于1.5度，向外稳定性能不小于4.0度；\n9.表面光滑无毛刺；整体高度和握把高度可调节；配备2个备用防滑支脚垫；\n10.承重≥100kg。"]
[9,null,"12 06双臂操作助行器","12 06 03框式助行架","12 06 03-1四脚框式助行架","1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准、行业标准、企业标准；\n2.适合1.55-1.80m人群使用；\n3.助行器主架采用高强度铝合金管焊接而成，管壁直径25mm以上、厚度1.2mm以上，助行架表面采用雾银氧化处理；\n4. 助行架利用伸缩管中的弹珠打开助行架即可使用，助行器可扭动式、固定式行走，整体可折叠，方便携带，握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强，支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高；\n5.主要参数：大架长：52-55cm，宽：48-52cm，折叠宽度：10cm，高：73-91cm，脚管8档调节；\n6.承重≥100Kg。"]
[10,null,null,null,"12 06 03-2阶梯框式助行器","1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准、行业标准、企业标准；\n2. 产品为阶梯框式助行器，适合1.55-1.80m人群使用\n3.助行器主架采用高强度铝合金管焊接而成，管壁直径25mm以上、厚度1.2mm以上，助行架表面采用光亮氧化处理；\n4. 助行架利用伸缩管中的弹珠打开助行架即可使用，助行器可扭动式、固定式行走，整体可折叠，方便携带；阶梯式扶手设计，具有辅助起身功能；握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高；\n5.主要参数：大架长：52-53cm，宽：52cm，折叠宽度：10.5cm，高：82-99cm，脚管8档调节；\n6.承重≥100Kg;"]
[11,null,null,null,"12 06 03-3框式两轮助行架","1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准、行业标准、企业标准；\n2.产品为框式两轮助行器，适合1.55-1.80m人群使用；\n3.助行器主架采用高强度铝合金管焊接而成，管壁直径25mm以上、厚度1.2mm以上，行架表面采用雾银氧化处理；\n4. 助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用，大架可折叠，方便携带，握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；\n5.前脚管配2个耐磨轮、后脚管为耐磨橡胶脚垫，表面摩擦系数高；\n6.主要参数：大架长：61-63cm，宽：50-53cm，高：76-94cm，脚管8档调节；\n7.承重≥100Kg。"]
[12,null,null,null,"12 06 03-4框式四轮助行器","1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准、行业标准、企业标准；\n2.产品为框式四轮助行器，适合1.55-1.80m人群使用；\n3.助行器主架采用高强度铝合金管焊接而成，管壁直径25mm以上、厚度1.2mm以上，助行架表面采用雾银氧化处理；\n4. 助行架利用前臂弹珠打开助行架即可使用，大架可折叠，方便携带，握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；\n5. 管4个耐磨轮；\n6.主要参数：大架长：61-63cm，宽：50-53cm，高：76-94cm，脚管8档调节；\n7.承重≥100Kg。"]
[13,null,null,"12 06 06轮式助行架","12 06 06-1带座四轮助行架","1. 产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第一部分：框式助行器》国家标准、行业标准、企业标准；\n2. 产品为四轮助行器，适合1.55-1.80m人群使用；\n3. 助行器主架采用高强度铝合金管焊接而成，管壁直径25mm以上、厚度1.2mm以上，助行架表面采用喷涂处理；\n4. 助行器利用支架下压打开使用，整体可折叠，便携实用；PVC海绵座垫，方便清洁，助行、休息两用； PVC蝶形把手，手感柔软舒适；带驻刹连刹装置，下压刹车把手可把购物车固定在刹车状态，安全性能高；\n5. 配有4个6寸PVC脚轮；座板下带有购物篮，方便储物； \n6. 主要参数：大架长：72cm，宽：62cm，高：87-100cm，座宽46cm，把手5档调节；\n7.承重≥100kg。"]
[14,null,null,"12 06 06儿童助行架","12 06 06-2儿童后置四轮助行架","1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准、行业标准、企业标准；\n2.产品为两轮助行器，适合儿童使用；\n3.助行器主架采用高强度铝合金管焊接而成，管壁直径25mm以上、厚度1.2mm以上，助行架表面采用光亮氧化处理；\n4.助行器利用伸缩管中的弹珠打开使用，整体可折叠，便携实用；握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；表面贴有醒目使用及警示标识，外露螺丝均有塑料保护套；\n5.配有4个3寸橡胶轮，内置放倒滑轴承；\n6.主要参数：大架长：54-55cm，宽：55-68cm，高：48-66cm，脚管9档调节；\n7.承重≥100kg。"]
[15,null,"12 22 手动轮椅车","12 22 03普通轮椅","12 22 03-1软座不带座便普通轮椅（铝合金）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2. 车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5. 刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:采用固定扶手，配优质PVC防水扶手垫、ABS塑料护板垫；\n8.脚托：支架固定可提供不同角度;\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10. 承重≥100KG。"]
[16,null,null,null,"12 22 03-2硬座带座便普通轮椅（铝合金）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2. 车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5. 刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.坐垫为加厚海绵软座垫采用软质PU材料，面开U形开口厕孔，配有大容量PVC光面方厕盆，盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为PU材料内衬海绵\n8.扶手:采用固定扶手，配优质PVC防水扶手垫、ABS塑料护板垫；\n9.脚托：支架固定可提供不同角度;\n10.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅硬座；\n11. 承重≥100KG。"]
[17,null,null,null,"12 22 03-3软座不带座便普通轮椅（不锈钢）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2. 车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度不锈钢，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5. 刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:采用固定扶手，配优质PVC防水扶手垫、ABS塑料护板垫；\n8.脚托：支架固定可提供不同角度;\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10. 承重≥100KG。"]
[18,null,null,null,"12 22 03-4硬座带座便普通轮椅（不锈钢）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2. 车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度不锈钢，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5. 刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.坐垫为加厚海绵软座垫采用软质PU材料，面开U形开口厕孔，配有大容量PVC光面方厕盆，盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为PU材料内衬海绵；\n8.扶手:采用固定扶手，配优质PVC防水扶手垫、ABS塑料护板垫；\n9.脚托：支架固定可提供不同角度;\n10.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅硬座；\n11. 承重≥100KG。"]
[19,null,null,"12 22 03功能轮椅","12 22 03-D1软座不带座便功能轮椅（铝合金）","1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用高强度铁轮圈、耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:可调节、采用活动后翻式扶手或阶梯扶手，扶手可后掀或高低可调；\n8.脚托：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,配高强度铝合金脚，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10.承重≥100KG。"]
[20,null,null,null,"12 22 03-D2硬座带座便功能轮椅（铝合金）","1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用高强度铁轮圈、耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.坐垫为加厚海绵软座垫采用软质PU材料，面开U形开口厕孔，配有大容量PVC光面方厕盆，盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为PU材料内衬海绵；\n8.扶手:可调节、采用活动后翻式扶手或阶梯扶手，扶手可后掀或高低可调；\n9.脚托：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,配高强度铝合金脚，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；\n10.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅硬座；\n11.承重≥100KG。"]
[21,null,null,null,"12 22 03-D3软座不带座便功能轮椅（不锈钢）","1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度不锈钢，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用高强度铁轮圈、耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:可调节、采用活动后翻式扶手或阶梯扶手，扶手可后掀或高低可调；\n8.脚托：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,配高强度铝合金脚，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10.承重≥100KG。"]
[22,null,null,null,"12 22 03-D4硬座带座便功能轮椅（不锈钢）","1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度不锈钢，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用高强度铁轮圈、耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.坐垫为加厚海绵软座垫采用软质PU材料，面开U形开口厕孔，配有大容量PVC光面方厕盆，盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为PU材料内衬海绵；\n8.扶手:可调节、采用活动后翻式扶手或阶梯扶手，扶手可后掀或高低可调；\n9.脚托：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,配高强度铝合金脚，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；\n10.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅硬座；\n11.承重≥100KG。"]
[23,null,null,"12 22 18护理轮椅","12 22 18-1护理轮椅","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金或不锈钢及高强度特殊合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；附加折靠背功能；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:采用固定式扶手配PVC扶手垫；\n8.脚托：支架固定可提供不同角度;\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10.承重≥100KG。"]
[24,null,null,"12 22 03高靠背轮椅","12 22 03-G1软座不带座便高靠背轮椅（铝合金）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮：PVC+PP一体实心轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎。配置高强度铝合金前轮叉，采用双轴承加装减震橡胶；\n4.大轮：高强度铁轮圈、橡胶充汽后轮，配置镀铬金属手轮；\n5.靠背头肩部分可卸，配软质地头枕；靠背为液压杆式后仰调整，调整角度90°-180°；脚踏支架可拆卸，为可升起型，调整角度90°-180°；配有双侧防后倾小轮和助倾装置；\n6.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；\n7.座椅不带座便；\n8.承重≥100KG。"]
[25,null,null,null,"12 22 03-G2硬座带座便高靠背轮椅（铝合金）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮：PVC+PP一体实心轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎。配置高强度铝合金前轮叉，采用双轴承加装减震橡胶；\n4.大轮：高强度铁轮圈、橡胶充汽后轮，配置镀铬金属手轮；\n5.靠背头肩部分可卸，配软质地头枕；靠背为液压杆式后仰调整，调整角度90°-180°；脚踏支架可拆卸，为可升起型，调整角度90°-180°；配有双侧防后倾小轮和助倾装置；\n6.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；\n7.坐垫为加厚海绵软座垫采用软质PU材料，面开U形开口厕孔，配有大容量PVC光面方厕盆，盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为PU材料内衬海绵；\n8.承重≥100KG。"]
[26,null,null,null,"12 22 03-G3软座不带座便高靠背轮椅（不锈钢）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度不锈钢，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮：PVC+PP一体实心轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎。配置高强度铝合金前轮叉，采用双轴承加装减震橡胶；\n4.大轮：高强度铁轮圈、橡胶充汽后轮，配置镀铬金属手轮；\n5.靠背头肩部分可卸，配软质地头枕；靠背为液压杆式后仰调整，调整角度90°-180°；脚踏支架可拆卸，为可升起型，调整角度90°-180°；配有双侧防后倾小轮和助倾装置；\n6.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；\n7.座椅不带座便；\n8.承重≥100KG。"]
[27,null,null,null,"12 22 03-G4硬座带座便高靠背轮椅（不锈钢）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度不锈钢，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮：PVC+PP一体实心轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎。配置高强度铝合金前轮叉，采用双轴承加装减震橡胶；\n4.大轮：高强度铁轮圈、橡胶充汽后轮，配置镀铬金属手轮；\n5.靠背头肩部分可卸，配软质地头枕；靠背为液压杆式后仰调整，调整角度90°-180°；脚踏支架可拆卸，为可升起型，调整角度90°-180°；配有双侧防后倾小轮和助倾装置；\n6.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；\n7.坐垫为加厚海绵软座垫采用软质PU材料，面开U形开口厕孔，配有大容量PVC光面方厕盆，盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为PU材料内衬海绵；\n8.承重≥100KG。"]
[28,null,null,"12 22 18儿童脑瘫轮椅","12 22 18-1平面型儿童脑瘫轮椅","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.主体材质为高强度铝合金或超轻材质，高承重铝合金双支撑架结构，管径为25mm以上，厚度1.8mm以上；表面喷漆处理；表面加工无毛剌、锐角和机械损伤等安全隐患；\n3.小轮:塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；前轮叉一体压铸成型；\n4.大轮:高强度铁轮圈、橡胶充汽后轮，配置镀铬金属手轮；\n5.刹车:钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫：座位系统为平面型或体廓型；座/靠垫牛津布料，内套加帆布加牢加固；有安全带及足跟带（或小腿带）；整车可折叠；座位及靠背能自动弹起及安全锁定；座椅整体可后倾达45°，靠背可后倾至与座面成180°；\n7.扶手:配置PU扶手垫，可拆装，高度可调；\n8.脚托：活动拆装式结构且脚踏板高度可调，脚踏板为长度可调、可抬式、带腿托，抬起高度可至使用者能够平躺位置，并有重力自锁安全装置，适合不同年龄体形的儿童使用。配有双侧防后倾小轮和助倾装置；\n9.有头枕、胸托、分腿器、大腿外侧档板等固定装置和安全带，且均能调整固定位置；座椅和靠背角度均可调，为液压杆式调整装置；\n10.座宽、座深、座高、靠背高度可提供不同尺寸；满足2-12岁孩子身高体重要求；\n11.附件：可拆式轮椅餐板（金属餐板支架）。"]
[29,null,null,"12 22 03儿童轮椅","12 22 03-R1儿童轮椅","1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金或不锈钢及高强度特殊合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:可调节、采用活动后翻式扶手或阶梯扶手，扶手可后掀或高低可调；\n8.脚托：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,配高强度铝合金脚，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；\n9. 座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；满足2-12岁孩子身高、体重要求。"]
[30,null,null,"12 18 09手摇三轮车","12 18 09-1手摇三轮车","1.  产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.整体车架一体式；优质钢质车架，表面喷塑处理，所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料；\n3.驱动方式：采用双手向前摇动链轮手柄前轮驱动，链条式传送，三个齿轮或手动平摇驱动后轮式,设有倒档装置，可前进后退；前后均配有刹车装置；座位有扶手；\n4.前后轮：钢制轮毂和充气轮胎；\n5.座背垫高品质牛津布材料，内衬高密度海绵硬座坐垫，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；PU软扶手垫，护板为ABS安全塑料护板，安全无味；有放置腋拐装置、购物筐；\n6.带有铃铛功能，方便使用者使用；\n7.带有防滑脚垫，上下车更加安全；\n8.带有拐杖放置装置，方便使用者存放拐杖使用；\n9.承重≥100KG。"]
[31,"18 家庭和其他场所使用的家具及其适配件","18 30垂直运送辅助器具","18 30 15移动坡道","18 30 15-1塑料拼接型移动坡道","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；  \n2.组装移动坡道，由一块或多块长度和宽度一致的坡道组件拼接而成；当为一块时，所述坡道组件的上表面为斜面；当为多块时，多个坡道组件构成的坡道的上表面为平滑式连接斜面。"]
[32,null,null,null,"18 30 15-2铝合金移动坡道","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；                                                                                           2.形状：长度122cm±1cm、宽度74cm±1cm，可对折；\n3.材质：优质铝合金；\n4.使用安装坡度10°- 12°时，坡道应能正常使用；\n5.坡道表面防滑设计；\n6.坡道最大长度均应为≥600mm；\n7.单侧坡道加载1500N静荷载，保持5min，卸载后坡道无裂纹、断裂或永久变形。"]
[33,null,null,null,"18 30 15-3不锈钢移动坡道","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；                                                                                           2.形状：长度122cm±1cm、宽度74cm±1cm，可对折；\n3.材质：轻质高强度不锈钢；\n4.使用安装坡度10°- 12°时，坡道应能正常使用；\n5.坡道表面防滑设计；\n6.坡道最大长度均应为≥600mm；\n7.单侧坡道加载1500N静荷载，保持5min，卸载后坡道无裂纹、断裂或永久变形。"]
[34,null,"18 12床具","18 12 07护理床","18 12 07-1手动起坐式护理床","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.床面按照中华人民共和国行业标准YY0003-90承重静压实验检测；\n3.材质工艺要求；外形尺寸：长度≥2000mm，宽度≥900mm，高度：500mm；背部可升降角度：≥0-75°允许偏差±5°，背部升降时负荷≥150Kg，曲腿负荷≥150Kg；\n4.ABS床头床尾板：\n1）ABS整体吹塑床头/尾板。（床头板中间无缝，不准存塑料条）；\n2）采用金属材质锁定开关，开关厚度≥2mm；\n3）贴膜采用防火板材料；\n5.床面：采用大型钢铁企业生产的碳结冷轧条形钢板，厚度为≥1.1mm，有防滑孔，防止床垫串动，床面框架结构，床面板两侧有支撑件；床面任意一点承重时，无任何声音和变形；\n6.床体：采用≥40*80*1.1mm冷轧钢管满焊工艺，立管为≥50*50*1.1mm。床体承重≥260Qi；\n7.升降机构：传动机构，省力、稳定、平稳升降；钢管厚度≥3mm；内部传动机构均设有甘油润滑系统；\n8.传动系统：摇把为金属材质，不用时可折叠，便于临床护理。丝杠两侧有轴承及尼龙件定位，即双向到位无极限保护装置，起空挡限位、过盈保护，丝杠外部装有ABS密封套，防尘，防丝扣、丝母相互配合时行程受阻；\n9.护栏：铝合金护栏，5档不锈钢立柱，采用自锁装置；\n10.脚轮：材质为聚氨酯，内镶五轴承，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音。\n11.金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。"]
[35,null,null,null,"18 12 07-2电动起坐式护理床","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.床面按照中华人民共和国行业标准YY0003-90承重静压实验检测；\n3.材质工艺要求；外形尺寸：长度≥2000mm，宽度≥900mm，高度：500mm；背部可升降角度：≥0-75°允许偏差±5°，背部升降时负荷≥150Kg，曲腿负荷≥150Kg；\n4.ABS床头床尾板：\n1）ABS整体吹塑床头/尾板。（床头板中间无缝，不准存塑料条）；\n2）采用金属材质锁定开关，开关厚度≥2mm；\n3）贴膜采用防火板材料；\n5.床面：采用大型钢铁企业生产的碳结冷轧条形钢板，厚度为≥1.1mm，有防滑孔，防止床垫串动，床面框架结构，床面板两侧有支撑件；床面任意一点承重时，无任何声音和变形；\n6.床体：采用≥40*80*1.1mm冷轧钢管满焊工艺，立管为≥50*50*1.1mm。床体承重≥260Qi；\n7.升降机构：传动机构，省力、稳定、平稳升降；钢管厚度≥3mm；内部传动机构均设有甘油润滑系统；\n8.传动系统：电机控制；\n9.护栏：铝合金护栏，5档不锈钢立柱，采用自锁装置；\n10.脚轮：材质为聚氨酯，内镶五轴承，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音。\n11.金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。"]
[36,null,null,null,"18 12 07-3手动侧翻身式护理床","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.床面按照中华人民共和国行业标准YY0003-90承重静压实验检测；\n3.材质工艺要求；外形尺寸：长度≥2000mm，宽度≥900mm，高度：500mm；背部可升降角度：≥0-75°允许偏差±5°，背部升降时负荷≥150Kg，曲腿负荷≥150Kg；\n4.ABS床头床尾板：\n1）ABS整体吹塑床头/尾板。（床头板中间无缝，不准存塑料条）；\n2）采用金属材质锁定开关，开关厚度≥2mm；\n3）贴膜采用防火板材料；\n5.床面：采用大型钢铁企业生产的碳结冷轧条形钢板，厚度为≥1.1mm，有防滑孔，防止床垫串动，床面框架结构，床面板两侧有支撑件；床面任意一点承重时，无任何声音和变形；可侧向翻身；\n6.床体：采用≥40*80*1.1mm冷轧钢管满焊工艺，立管为≥50*50*1.1mm。床体承重≥260Qi；\n7.升降机构：传动机构，省力、稳定、平稳升降；钢管厚度≥3mm；内部传动机构均设有甘油润滑系统；\n8.传动系统：摇把为金属材质，不用时可折叠，便于临床护理。丝杠两侧有轴承及尼龙件定位，即双向到位无极限保护装置，起空挡限位、过盈保护，丝杠外部装有ABS密封套，防尘，防丝扣、丝母相互配合时行程受阻；\n9.护栏：铝合金护栏，5档不锈钢立柱，采用自锁装置；\n10.脚轮：材质为聚氨酯，内镶五轴承，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音。\n11.金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。"]
[37,null,null,null,"18 12 07-4电动侧翻身式护理床","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.床面按照中华人民共和国行业标准YY0003-90承重静压实验检测；\n3.材质工艺要求；外形尺寸：长度≥2000mm，宽度≥900mm，高度：500mm；背部可升降角度：≥0-75°允许偏差±5°，背部升降时负荷≥150Kg，曲腿负荷≥150Kg；\n4.ABS床头床尾板：\n1）ABS整体吹塑床头/尾板。（床头板中间无缝，不准存塑料条）；\n2）采用金属材质锁定开关，开关厚度≥2mm；\n3）贴膜采用防火板材料；\n5.床面：采用大型钢铁企业生产的碳结冷轧条形钢板，厚度为≥1.1mm，有防滑孔，防止床垫串动，床面框架结构，床面板两侧有支撑件；床面任意一点承重时，无任何声音和变形；可侧向翻身；\n6.床体：采用≥40*80*1.1mm冷轧钢管满焊工艺，立管为≥50*50*1.1mm。床体承重≥260Qi；\n7.升降机构：传动机构，省力、稳定、平稳升降；钢管厚度≥3mm；内部传动机构均设有甘油润滑系统；\n8.传动系统：电机控制；\n9.护栏：铝合金护栏，5档不锈钢立柱，采用自锁装置；\n10.脚轮：材质为聚氨酯，内镶五轴承，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音。\n11.金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。"]
[38,null,null,"18 12 18防压疮床垫","18 12 18-1普通海绵型防压疮床垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                               2.材质：优质尼医用海绵，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适；防霉、防滑、透气、防水，具阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n3.由垫套和普通海绵组成，海绵密度≥40kg/mm²，提供不同尺寸；\n4.床垫额定负载：≥ 200 Kg；\n5.有独立外包装。"]
[39,null,null,null,"18 12 18-2记忆海绵型防压疮床垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；\n2.材质：优质尼医用海绵，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适，功能：防霉、防滑、透气、防水，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n3.由垫套和记忆海绵组成；提供不同尺寸；\n4.床垫额定负载：≥ 200 Kg；\n5.有独立外包装。"]
[40,null,null,null,"18 12 18-3静态充气型防压疮床垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；\n2.材质：优质尼医用PVC阻燃布料，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适；\n3.功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n4.充气床垫由充气口、边框、床面、床罩功能等组成； \n5.气囊，进口高分子环保材料制成，冬天不变硬、夏天不沾身；配手动气泵；\n6.尺寸：不同规格尺寸；\n7.床垫额定负载：≥ 200 Kg；\n8.有独立外包装；"]
[41,null,null,null,"18 12 18-4动态充气型防压疮床垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；\n2.材质：优质尼医用PVC阻燃布料，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适，功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n3.充气床垫由电控箱、边框、床面、床罩功能等组成；由1组常压气腔和2组波动气腔组成；有24管可拆卸式气腔管道组成平稳舒适的床垫；气囊，进口高分子环保材料制成，冬天不变硬、夏天不沾身； \n4.尺寸：不同规格尺寸；\n5.床垫额定负载：≥ 200 Kg；\n6.有独立外包装。"]
[42,null,"18 09坐具","18 09 21坐姿椅","18 09 21-1儿童三角椅","1.产品符合 MZ/T 118 2018 《儿童姿势矫正椅》行业标准；\n2.三角固定坐位设计，优质木材，高密度夹板，配置餐桌、头枕、 有固定带设计，扣方便牢靠；头枕、脚踏板高度可调节；\n3.载荷量 700 N额定载荷，卸载后无任何裂纹、破损和明显的永久性变形。"]
[43,null,null,null,"18 09 21-2儿童平面型坐姿椅","1.产品符合GB24436-2009《康复训练器械 安全通用要求》、MZ∕T 118—2018《儿童姿势矫正椅》国家标准、相关行业或企业标准；\n2.主体材质为优质木质、铝合金或不锈钢等；配餐桌、头枕，有姿势固定装置（固定模块和安全带）设计，并可调节；安全带卡扣方便牢靠；头枕、脚踏板高度可调节；万向轮转动灵活，有制动装置；\n3.符合不同年龄段儿童身高、体重要求。"]
[44,"04个人医疗辅助器具","04 33 保护组织完整性的辅助器具","04 33 03防压疮坐垫","04 33 03-1普通海绵防压疮坐垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                               2.材质：由优质医用海绵和PVC防水外套组成，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适；\n3.功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n4.内芯为海绵材质，外层为防水PVC布料，提供不同尺寸，厚度≥50mm；承重≥100kg;\n5.有独立外包装。"]
[45,null,null,null,"04 33 03-2慢回弹海绵防压疮坐垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                               2.材质：由优质慢回弹海绵和PVC防水外套组成，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适；\n3.功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n4.内芯为海绵材质，外层为防水PVC布料，提供不同尺寸，厚度≥50mm；承重≥100kg;\n5.有独立外包装。"]
[46,null,null,null,"04 33 03-3充气型坐垫（非独立气囊）","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                                              2.材质：优质医用尼龙绸PVC阻燃布料，拥有良好的吸湿透气性能，保持使用者皮肤干爽舒适；\n3.功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止压疮的生成；\n4.圆形设计充气式坐垫，最大空气压：400kap，承重≥60kg；多种尺寸，配手动充气泵；\n5.有独立外包装。"]
[47,null,null,null,"04 33 03-4充气型坐垫（独立气囊）","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                                              2.材质：优质医用尼龙绸PVC阻燃布料，拥有良好的吸湿透气性能，保持使用者皮肤干爽舒适；\n3.功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止压疮的生成；\n4.独立气囊，能通过控制阀锁定气体流动；最大空气压：400kap，承重≥60kg；多种尺寸，配手动充气泵；\n5.有独立外包装。"]
[48,null,null,null,"04 33 03-5复合型坐垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；\n2.材质: 舒适布套+高密度PU泡绵+.弹性凝胶或液态凝胶；\n3.功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止压疮的生成；\n4.承重≥100kg；\n5.有独立外包装。"]
[49,"09 个人生活自理和防\n护辅助器具","09 12如厕及排便辅助器具","09 12 03坐厕椅","09 12 03-1不带轮坐厕椅","1.产品符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准、安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                              \n2.主体材质为高强度铝合金管，管材直径≥25mm，壁厚≥1.4mm；脚管直径≥28mm，壁厚≥1.2mm，铝合金表面氧化处理，可折叠结构；\n3. ABS舒适防滑塑料扶手，坐厕框、坐厕盖优质粒子高温吹塑；座椅支架卡扣式固定；\n4. 脚管高度5档调节，四脚配耐磨防滑脚垫；\n5.承重≥100kg。"]
[50,null,null,null,"09 12 03-2带轮坐厕椅","1.产品符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准、安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                              \n2.主体材质为高强度铝合金管，管材直径≥25mm，壁厚≥1.4mm；脚管直径≥28mm，壁厚≥1.2mm，铝合金表面氧化处理，可折叠结构；\n3. ABS舒适防滑塑料扶手，坐厕框、坐厕盖优质粒子高温吹塑；座椅支架卡扣式固定；\n4. 脚管高度5档调节，四轮万向轮有独立锁扣固定装置；\n5.承重≥100kg。"]
[51,null,"09 33清洗、盆浴和淋浴辅助器具","09 33 03洗浴椅","09 33 03-1洗浴凳","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                               2.主架高强度铝合金管, 管材直径≥25mm，壁厚≥1.2mm；脚管直径≥28mm，壁厚≥1.2mm， 表面氧化处理；\n3.座板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用； \n4.座板两边有扶手槽及洒把槽；\n5.脚管高度5档调节，四脚配防滑斜脚垫；\n6.使用者可触及表面均无外露的锐角、尖角、刃口和毛刺。\n7.承重≥100kg。"]
[52,null,null,null,"09 33 03-2不带轮洗浴椅","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                               2.主架高强度铝合金管, 管材直径≥25mm，壁厚≥1.2mm；脚管直径≥28mm，壁厚≥1.2mm， 表面氧化处理；\n3.座板。背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用； \n4.座板两边有扶手槽及洒把槽；\n5.脚管高度5档调节，四脚配防滑斜脚垫；\n6.使用者可触及表面均无外露的锐角、尖角、刃口和毛刺。\n7.承重≥100kg。"]
[53,null,null,null,"09 33 03-3带轮洗浴椅","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                               2.主架高强度铝合金管, 管材直径≥25mm，壁厚≥1.2mm；脚管直径≥28mm，壁厚≥1.2mm， 表面氧化处理；\n3.座板。背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用； \n4.座板两边有扶手槽及洒把槽；\n5.脚管高度5档调节，四轮万向轮有独立锁扣固定装置；\n6.使用者可触及表面均无外露的锐角、尖角、刃口和毛刺。\n7.承重≥100kg。"]
[54,"12 个人移动辅助器具","12 03单臂操作助行器","12 39 03盲杖","12 39 03-1普通盲杖","1.产品符合 GB16930.1-2014《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准；\n2.杆身优质铝合金材质，耐磨，不氧化；杆身红白色，有反光膜覆盖；手柄环保材料，无异味，无皮肤刺激，易清洁；手柄设计符合人体工效学原理；有弹性腕带，并易于更换；杖尖耐磨、绝缘材质，易于更换；\n3.杆身长度1200mm-1500mm，折叠后长度≤350mm，手柄最小长度≥150 mm；折叠方便，无卡滞现象；\n4.有便携独立收纳袋。"]
[55,null,null,null,"12 39 03-2带红外盲杖","1.产品符合 GB16930.1-2014《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准；                                            2.四折叠，展开长度和折叠后长度在国家标准范围；\n3.杆身全反光膜复盖,手柄下方贴有红色条纹反光材料；\n4.主体材质为铝合金，管外径13±1mm，壁厚≥1mm，阳极氧化处理；手柄主体材料为环保ABS材质；\n5.中心拉紧绳乳胶编织，铝合金管口装有塑胶防护套；\n6.有独立报警器按钮，同时有警示灯闪光；\n7.可带手锤、割刀；\n8.有吸附功能，可以用来寻找铁质物件，或悬置和安放在铁质部件上；\n9.电源：使用2节5号电池；\n10.杖头用耐磨材料做成。"]
[56,"22 沟通与信息交流辅助器具","22 03助视器","22 03 06近用光学助视器","22 03 06-1带光源手持式近用光学助视器","1.符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求；\n2.成像清晰，不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色；\n3.不应有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等；\n4.放大倍率：4倍。视场：65mm；\n5.采用两节5号电池供电；\n6.照明光源：白光LED；\n7.透镜材质：PMMA。"]
[57,null,null,"22 03 12远用光学助视器","22 03 12-1单筒望远镜","1.符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求；\n2.能观察近距离的单筒望远镜，内装别汉棱镜，消象差光学系统设计，镀增透膜，成象清晰；\n3.视场角：≥9.5°，近焦距离（指可清晰观察到目标物的最近距离）不大于250mm。能随身携带。"]
[58,null,null,"22 03 18电子助视器","22 03 18-1手持电子助视器","1.产品符合GB/T 26339-2010《眼科光学与设备 电子助视器》国家标准、相关企业、行业要求；                                                              2.显示屏尺寸：不小于4.3英寸；\n3.放大倍数及调节方式：3-45倍任意调节；\n4.工作距离：0-100mm范围内可正常显示；\n5.最大可视范围：80mm*40mm（长*宽）；\n6.具备画面定格/释放功能；\n7.显示模式：20种；\n8.具备屏幕亮度调节功能；\n9.机器内置可折叠支架，支持阅读和手写功能；\n10.具有省电模式功能、助视器模式下3分钟无移动自动关机；\n11.按键具有声音提示功能；\n12.记忆功能：关机后自动保存本次色彩模式，放大倍数，视频输出格式，按键音状态，亮度值设置；\n13.内置可拆卸充电电池；电池电量不足时，容量图标提示；充满电后待机时间≥3.5小时 ；\n14.具有FM收音机功能：插入耳机后可收听FM收音机；\n15.语音控制功能：能不需要按任何按键，通过发出语音指令实现放大、缩小、改变色彩 模式、打开/关闭收音机、打开/关闭手电筒、画面定格、关机功能。"]
[59,null,"22 27 报警、指示、提醒和发信号辅助器具","22 27 24定位器","22 27 24-1定位器（手表型）","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.用于心智障患者、精神病患者以及老人的安全定位及追踪；\n3手表主体尺寸≤42*42*20mm；\n4.网络频率支持：GSM/GPRS2/3/5/8；网络规格：2G(GSM/GPRS)；WIFI支持：IEEE 802.11b/g/n无线局域网；\n5.电池规格：540mAh；\n6.支持蓝牙5.0；\n7.支持建筑物识别、楼层高度定位、上下电梯识别、上下扶梯、上下楼梯识别、地铁/高铁/机动车场景定位、室内外定位无缝切换、蓝牙搜寻，多重定位：GPS/AGPS/北斗/GLONASS/WIFI/基站/蓝牙/惯导/气压计；\n8.待机时间＞3 天；\n9.SIM卡座：内置Nano SIM卡（赠送1年流量，无需再插其他卡），防水等级：IP65。"]
[60,null,null,null,"22 27 24-2定位器（非手表型）","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.用于心智障患者、精神病患者以及老人的安全定位及追踪；\n3主体尺寸≤42*42*20mm；\n4.网络频率支持：GSM/GPRS2/3/5/8；网络规格：2G(GSM/GPRS)；WIFI支持：IEEE 802.11b/g/n无线局域网；\n5.电池规格：540mAh；\n6.支持蓝牙5.0；\n7.支持建筑物识别、楼层高度定位、上下电梯识别、上下扶梯、上下楼梯识别、地铁/高铁/机动车场景定位、室内外定位无缝切换、蓝牙搜寻，多重定位：GPS/AGPS/北斗/GLONASS/WIFI/基站/蓝牙/惯导/气压计；\n8.待机时间＞3 天；\n9.SIM卡座：内置SIM卡（赠送1年流量，无需再插其他卡），防水等级：IP65。"]

{"sheet":"非基本类","index":2,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,16,1],[17,1,27,1],[28,1,29,1],[31,1,32,1],[1,3,2,3],[20,2,27,2],[28,2,29,2],[1,2,12,2],[14,2,16,2],[17,2,19,2],[24,3,27,3],[28,3,29,3],[3,3,5,3],[7,3,8,3],[9,3,11,3],[14,3,16,3],[17,3,19,3],[20,3,23,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","主类","次类","支类","辅具名称","参数标准"]
[1,"12 个人移动辅助器具","12 22手动轮椅车","12 22 03普通轮椅","12 22 03-1普通轮椅（铝合金）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2. 车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5. 刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:采用固定扶手，配优质PVC防水扶手垫、ABS塑料护板垫；\n8.脚托：支架固定可提供不同角度;\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10. 承重≥100KG。"]
[2,null,null,null,"12 22 03-2普通轮椅（航空铝）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2. 车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质超轻材质，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5. 刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:采用固定扶手，配优质PVC防水扶手垫、ABS塑料护板垫；\n8.脚托：支架固定可提供不同角度;\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10. 承重≥100KG。"]
[3,null,null,"12 22 03功能轮椅","12 22 03-D1功能轮椅（铝合金）","1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用高强度铁轮圈、耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:可调节、采用活动后翻式扶手或阶梯扶手，扶手可后掀或高低可调；\n8.脚托：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,配高强度铝合金脚，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10.承重≥100KG。"]
[4,null,null,null,"12 22 03-D2功能轮椅（航空铝）","1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为超轻材质，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用高强度铁轮圈、耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:可调节、采用活动后翻式扶手或阶梯扶手，扶手可后掀或高低可调；\n8.脚托：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,配高强度铝合金脚，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10.承重≥100KG。"]
[5,null,null,null,"12 22 03-D3功能轮椅（碳纤）","1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为碳纤材质，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用高强度铁轮圈、耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:可调节、采用活动后翻式扶手或阶梯扶手，扶手可后掀或高低可调；\n8.脚托：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,配高强度铝合金脚，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10.承重≥100KG。"]
[6,null,null,"12 22 18护理轮椅","12 22 18-1护理轮椅","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金或不锈钢及高强度特殊合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；附加折靠背功能；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:采用固定式扶手配PVC扶手垫；\n8.脚托：支架固定可提供不同角度;\n9.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；座椅软座；\n10.承重≥100KG。"]
[7,null,null,"12 22 03高靠背轮椅","12 22 03-G1高靠背轮椅（软座）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮：PVC+PP一体实心轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎。配置高强度铝合金前轮叉，采用双轴承加装减震橡胶；\n4.大轮：高强度铁轮圈、橡胶充汽后轮，配置镀铬金属手轮；\n5.靠背头肩部分可卸，配软质地头枕；靠背为液压杆式后仰调整，调整角度90°-180°；脚踏支架可拆卸，为可升起型，调整角度90°-180°；配有双侧防后倾小轮和助倾装置；\n6.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；\n7.座椅不带座便；\n8.承重≥100KG。"]
[8,null,null,null,"12 22 03-G2高靠背轮椅（张力带型）","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮：PVC+PP一体实心轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎。配置高强度铝合金前轮叉，采用双轴承加装减震橡胶；\n4.大轮：高强度铁轮圈、橡胶充汽后轮，配置镀铬金属手轮；\n5.靠背头肩部分可卸，配软质地头枕；靠背为液压杆式后仰调整，调整角度90°-180°；脚踏支架可拆卸，为可升起型，调整角度90°-180°；配有双侧防后倾小轮和助倾装置；座椅和靠背为张力带结构设计；\n6.座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；\n7.座椅不带座便；\n8.承重≥100KG。"]
[9,null,null,"12 22 18儿童脑瘫轮椅","12 22 18-N1平面型儿童脑瘫轮椅","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.主体材质为高强度铝合金或超轻材质，高承重铝合金双支撑架结构，管径为25mm以上，厚度1.8mm以上；表面喷漆处理；表面加工无毛剌、锐角和机械损伤等安全隐患；\n3.小轮:塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；前轮叉一体压铸成型；\n4.大轮:高强度铁轮圈、橡胶充汽后轮，配置镀铬金属手轮；\n5.刹车:钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫：座位系统为平面型或体廓型；座/靠垫牛津布料，内套加帆布加牢加固；有安全带及足跟带（或小腿带）；整车可折叠；座位及靠背能自动弹起及安全锁定；座椅整体可后倾达45°，靠背可后倾至与座面成180°；\n7.扶手:配置PU扶手垫，可拆装，高度可调；\n8.脚托：活动拆装式结构且脚踏板高度可调，脚踏板为长度可调、可抬式、带腿托，抬起高度可至使用者能够平躺位置，并有重力自锁安全装置，适合不同年龄体形的儿童使用。配有双侧防后倾小轮和助倾装置；\n9.有头枕、胸托、分腿器、大腿外侧档板等固定装置和安全带，且均能调整固定位置；座椅和靠背角度均可调，为液压杆式调整装置；\n10.座宽、座深、座高、靠背高度可提供不同尺寸；满足2-12岁孩子身高体重要求；\n11.附件：可拆式轮椅餐板（金属餐板支架）。"]
[10,null,null,null,"12 22 18-N2体廓型儿童脑瘫轮椅","1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.主体材质为高强度铝合金或超轻材质，高承重铝合金双支撑架结构，管径为25mm以上，厚度1.8mm以上；表面喷漆处理；表面加工无毛剌、锐角和机械损伤等安全隐患；\n3.小轮:塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；前轮叉一体压铸成型；\n4.大轮:高强度铁轮圈、橡胶充汽后轮，配置镀铬金属手轮；\n5.刹车:钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫：座位系统为平面型或体廓型；座/靠垫牛津布料，内套加帆布加牢加固；有安全带及足跟带（或小腿带）；整车可折叠；座位及靠背能自动弹起及安全锁定；座椅整体可后倾达45°，靠背可后倾至与座面成180°；座椅和靠背为塑模一次成型，符合人体轮廓行走；\n7.扶手:配置PU扶手垫，可拆装，高度可调；\n8.脚托：活动拆装式结构且脚踏板高度可调，脚踏板为长度可调、可抬式、带腿托，抬起高度可至使用者能够平躺位置，并有重力自锁安全装置，适合不同年龄体形的儿童使用。配有双侧防后倾小轮和助倾装置；\n9.有头枕、胸托、分腿器、大腿外侧档板等固定装置和安全带，且均能调整固定位置；座椅和靠背角度均可调，为液压杆式调整装置；\n10.座宽、座深、座高、靠背高度可提供不同尺寸；满足2-12岁孩子身高体重要求；\n11.附件：可拆式轮椅餐板（金属餐板支架）。"]
[11,null,null,null,"12 22 18-N3成长型儿童脑瘫轮椅","1.产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.高强度铝合金车架、高靠背可调节枕头、实心前小轮、塑料轮框PU后轮、可调节座位及靠背高度、配五点式安全带、后置防倾装置；\n3.轮椅坐垫由滑动调节杆支撑，通过手握开关控制调节坐垫角度，坐垫与地面倾角范围0-45°；\n4.双制动装置，凹口式刹车装置和肘节式刹车；\n5.轮椅坐垫与背垫角度可以调节，调整角度90-180°6、轮椅配有安全带、靠背两侧固身垫设计；\n6.座背垫固定轮椅架稳固，拆卸方便；\n7.座背垫材料无毒、无过敏、安全、强度高质量轻、透气性好；\n8.座椅尺寸可随儿童身高体重调节。"]
[12,null,null,"12 22 03儿童轮椅","12 22 03-R1儿童轮椅","1. 产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.车架:符合人体工程学设计，高承重双支撑架结构，可折叠；车架材质为高强度铝合金或不锈钢及高强度特殊合金，表面采用氧化处理或喷漆处理；管材直径22mm以上、壁厚1.2mm以上；\n3.小轮:采用双轴承加装减震橡胶，配备高强度铝合金前叉；\n4.大轮:采用耐磨橡胶充气胎或塑料轮毂配高品质PU实心轮胎；手扶圈为四抓或六抓梅花镀铬金属手轮或光面高强度铝合金手圈；\n5.刹车:配备钢制驻刹或铝合金手动驻刹，后把手可带行驶制动连刹车，并带驻停自锁功能；\n6.座/靠垫:为牛津布料，内套加帆布加牢加固；有助倾装置；\n7.扶手:可调节、采用活动后翻式扶手或阶梯扶手，扶手可后掀或高低可调；\n8.脚托：脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,配高强度铝合金脚，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；\n9. 座宽、座深、座高、靠背高度、扶手高度可提供不同尺寸；满足2-12岁孩子身高、体重要求。"]
[13,null,"12 18自行车","12 18 09手摇三轮车","12 18 09-1手摇三轮车","1.  产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准、并通过国家医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证及相关行业或企业标准；\n2.整体车架一体式；优质钢质车架，表面喷塑处理，所用喷涂粉末为无毒、无害、无污染环保型材料；\n3.驱动方式：采用双手向前摇动链轮手柄前轮驱动，链条式传送，三个齿轮或手动平摇驱动后轮式,设有倒档装置，可前进后退；前后均配有刹车装置；座位有扶手；\n4.前后轮：钢制轮毂和充气轮胎；\n5.座背垫高品质牛津布材料，内衬高密度海绵硬座坐垫，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；PU软扶手垫，护板为ABS安全塑料护板，安全无味；有放置腋拐装置、购物筐；\n6.带有铃铛功能，方便使用者使用；\n7.带有防滑脚垫，上下车更加安全；\n8.带有拐杖放置装置，方便使用者存放拐杖使用；\n9.承重≥100KG。"]
[14,null,"12 23动力轮椅车","12 23 06电动轮椅","12 23 06-1前轮驱动普通电动轮椅","1.产品符合GB/T12996-2012《电动轮椅车》国家标准作和相关企业标准；\n2.产品符合人体工程学设计，可折叠高强度铝合金车架；可折叠加强靠背杆，可折靠背，上翻活动扶手和可拆脚托，橡胶发泡充气前后轮，铝合金脚踏板；前轮驱动设计；\n3.车架：由高强度铝合金，管径直径≥25mm，壁厚≥1.8mm；高承重铝合金双工字支撑架结构，可折叠靠背杆，强化靠背；\n4.表面喷漆处理；\n5.控制器：行驶畅顺，可靠性高；一杆灵活操纵电动行驶及刹车；可原地360°转向，五档变速，控制器底座可快速前后调整，可左右手彻换，带电池电量显示并报警功能；\n6.电机： 200W*2，低噪音。具有离合装置，可手/电动切换，方便断电推行，带电子刹车，配铝合金刹车把手；\n7.电池： 采用22安时电芯锂电池，放电深度深，续航里程不少于28km，使用寿命为≥800次充放电循环；配有充电器；\n8.前轮： 橡胶充气轮，配高强度工程塑料轮毂；前叉铝合金材质，带高度调节孔；\n9.后轮：橡胶充气轮，铝合金轮毂；\n10.座靠垫：双层牛津布材料，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；配独立座靠垫，材料为牛津尼龙布内置优质海绵;\n11.扶手： 活动上翻式扶手，配PU扶手垫；\n12.护板： ABS塑料护板；\n13.脚托： 铝合金脚踏板，高度13-22cm可调节，脚托可快拆，可内外旋转±150°；\n14.安全带： 配置安全带；\n15.防翻轮： 配置防翻后轮，确保使用者上坡时安全；\n16.承重≥100kg。"]
[15,null,null,null,"12 23 06-2后轮驱动普通电动轮椅","1.产品符合GB/T12996-2012《电动轮椅车》国家标准作和相关企业标准；\n2.产品符合人体工程学设计，可折叠高强度铝合金车架；可折叠加强靠背杆，可折靠背，上翻活动扶手和可拆脚托，橡胶发泡充气前后轮，铝合金脚踏板；后轮驱动设计；\n3.车架：由高强度铝合金，管径直径≥25mm，壁厚≥1.8mm；高承重铝合金双工字支撑架结构，可折叠靠背杆，强化靠背；\n4.表面喷漆处理；\n5.控制器：行驶畅顺，可靠性高；一杆灵活操纵电动行驶及刹车；可原地360°转向，五档变速，控制器底座可快速前后调整，可左右手彻换，带电池电量显示并报警功能；\n6.电机： 200W*2，低噪音。具有离合装置，可手/电动切换，方便断电推行，带电子刹车，配铝合金刹车把手；\n7.电池： 采用22安时电芯锂电池，放电深度深，续航里程不少于28km，使用寿命为≥800次充放电循环；配有充电器；\n8.前轮： 橡胶充气轮，配高强度工程塑料轮毂；前叉铝合金材质，带高度调节孔；\n9.后轮：橡胶充气轮，铝合金轮毂；\n10.座靠垫：双层牛津布材料，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；配独立座靠垫，材料为牛津尼龙布内置优质海绵;\n11.扶手： 活动上翻式扶手，配PU扶手垫；\n12.护板： ABS塑料护板；\n13.脚托： 铝合金脚踏板，高度13-22cm可调节，脚托可快拆，可内外旋转±150°；\n14.安全带： 配置安全带；\n15.防翻轮： 配置防翻后轮，确保使用者上坡时安全；\n16.承重≥100kg。"]
[16,null,null,null,"12 23 06-3可站立电动轮椅","1.产品符合GB/T12996-2012《电动轮椅车》国家标准；\n2.车架采用高强度铝合金或A3钢材质，安全载重≦135KG；\n3.控制器为万向摇杆液晶控制器，控制面板上集成快速、慢速、开关，功能键等触摸按键，带液晶显示屏，站立，后躺，抬腿，坐姿角度，均可在操作面板上操控实现；\n4.轮椅调解用电动推杆驱动变换，变换过程平稳、安全，随时停止，站立位角度≥75°；\n5.操纵手柄采用防霉菌材料，可 360 度旋转；\n6.扶手PU发泡材质，柔软舒适不破裂，扶手高度可调，可后掀；\n7.带有防前倾万向轮：采用PVC材料制作，安全且经久耐用，与地面垂直站立，可 360 度旋转，保证平稳可靠；\n8.电池铅酸40AH电池，有充电器接口和电源输出接口，配有充电器；\n9.双轮驱动涡轮蜗杆电机，单电机功率≥300W；\n10.驱动方式为前驱，前轮为12寸橡胶充气胎，后轮为8寸PU实心胎，电机带有电磁刹车,保证半坡停车自动驻车，不溜车、防前倾倒装置；\n11.具有倒车功能，带有离合器分离装置，无动力时便于推车行驶；\n12.脚踏板高度可根据患者肢体长度进行调节，带有固定装置，可向上翻起；\n13.膝部支撑装置符合人体工学设计，上下、前后均可调解，顶膝采用高密度柔性材料；\n14.配有胸部安全带及骨盆安全带，采用柔软布料包裹，骨盆安全带与胸部安全带同等材料制作；\n15.座背垫采用双层，人体工学设计，上垫可拆卸，面料透气网布，舒适安全耐用。带有头枕，高低可调节；\n16.带有照明灯和警示灯提高夜间行车安全；\n17.理论续航里程≥35km，驻坡性能≥15°,越障高度≥80mm ，最大速度≦15km，爬坡能力≥8°。最小回转半径≦2000mm，水平面制动≦3.5m，最大安全坡度制动6m（8°）。"]
[17,"18 家庭和其他场所使用的家具及其适配件","18 30垂直运送辅助器具","18 30 15移动坡道","18 30 15-1塑料拼接移动坡道","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.组装移动坡道，由一块或多块长度和宽度一致的坡道组件拼接而成；当为一块时，所述坡道组件的上表面为斜面；当为多块时，多个坡道组件构成的坡道的上表面为平滑式连接斜面。"]
[18,null,null,null,"18 30 15-2不锈钢移动坡道","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.形状：长度122cm±1cm、宽度74cm±1cm，可对折；\n3.材质：轻质高强度不锈钢；\n4.使用安装坡度10°- 12°时，坡道应能正常使用；\n5.坡道表面防滑设计；\n6.坡道最大长度均应为≥600mm；\n7.单侧坡道加载1500N静荷载，保持5min，卸载后坡道无裂纹、断裂或永久变形。"]
[19,null,null,null,"18 30 15-3铝合金移动坡道","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.形状：长度122cm±1cm、宽度74cm±1cm，可对折；\n3.材质：优质铝合金；\n4.使用安装坡度10°- 12°时，坡道应能正常使用；\n5.坡道表面防滑设计；\n6.坡道最大长度均应为≥600mm；\n7.单侧坡道加载1500N静荷载，保持5min，卸载后坡道无裂纹、断裂或永久变形。"]
[20,null,"18 12床具","18 12 07护理床","18 12 07-1电动起坐式护理床（床体高度固定）","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.床面按照中华人民共和国行业标准YY0003-90承重静压实验检测；\n3.材质工艺要求；外形尺寸：长度≥2000mm，宽度≥900mm，高度：500mm；背部可升降角度：≥0-75°允许偏差±5°，背部升降时负荷≥150Kg，曲腿负荷≥150Kg；\n4.ABS床头床尾板：\n1）ABS整体吹塑床头/尾板。（床头板中间无缝，不准存塑料条）；\n2）采用金属材质锁定开关，开关厚度≥2mm；\n3）贴膜采用防火板材料；\n5.床面：采用大型钢铁企业生产的碳结冷轧条形钢板，厚度为≥1.1mm，有防滑孔，防止床垫串动，床面框架结构，床面板两侧有支撑件；床面任意一点承重时，无任何声音和变形；\n6.床体：采用≥40*80*1.1mm冷轧钢管满焊工艺，立管为≥50*50*1.1mm。床体承重≥260Qi；\n7.升降机构：传动机构，省力、稳定、平稳升降；钢管厚度≥3mm；内部传动机构均设有甘油润滑系统；\n8.传动系统：电机控制；\n9.护栏：铝合金护栏，5档不锈钢立柱，采用自锁装置；\n10.脚轮：材质为聚氨酯，内镶五轴承，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音。\n11.金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。"]
[21,null,null,null,"18 12 07-2电动起坐式护理床（床体高度可调）","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.床面按照中华人民共和国行业标准YY0003-90承重静压实验检测；\n3.材质工艺要求；外形尺寸：长度≥2000mm，宽度≥900mm，高度可调节；背部可升降角度：≥0-75°允许偏差±5°，背部升降时负荷≥150Kg，曲腿负荷≥150Kg；\n4.ABS床头床尾板：\n1）ABS整体吹塑床头/尾板。（床头板中间无缝，不准存塑料条）；\n2）采用金属材质锁定开关，开关厚度≥2mm；\n3）贴膜采用防火板材料；\n5.床面：采用大型钢铁企业生产的碳结冷轧条形钢板，厚度为≥1.1mm，有防滑孔，防止床垫串动，床面框架结构，床面板两侧有支撑件；床面任意一点承重时，无任何声音和变形；\n6.床体：采用≥40*80*1.1mm冷轧钢管满焊工艺，立管为≥50*50*1.1mm。床体承重≥260Qi；\n7.升降机构：传动机构，省力、稳定、平稳升降；钢管厚度≥3mm；内部传动机构均设有甘油润滑系统；\n8.传动系统：电机控制；\n9.护栏：铝合金护栏，5档不锈钢立柱，采用自锁装置；\n10.脚轮：材质为聚氨酯，内镶五轴承，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音。\n11.金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。"]
[22,null,null,null,"18 12 07-3电动侧翻身式护理床（床体高度固定）","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.床面按照中华人民共和国行业标准YY0003-90承重静压实验检测；\n3.材质工艺要求；外形尺寸：长度≥2000mm，宽度≥900mm，高度：500mm；背部可升降角度：≥0-75°允许偏差±5°，背部升降时负荷≥150Kg，曲腿负荷≥150Kg；\n4.ABS床头床尾板：\n1）ABS整体吹塑床头/尾板。（床头板中间无缝，不准存塑料条）；\n2）采用金属材质锁定开关，开关厚度≥2mm；\n3）贴膜采用防火板材料；\n5.床面：采用大型钢铁企业生产的碳结冷轧条形钢板，厚度为≥1.1mm，有防滑孔，防止床垫串动，床面框架结构，床面板两侧有支撑件；床面任意一点承重时，无任何声音和变形；可侧向翻身；\n6.床体：采用≥40*80*1.1mm冷轧钢管满焊工艺，立管为≥50*50*1.1mm。床体承重≥260Qi；\n7.升降机构：传动机构，省力、稳定、平稳升降；钢管厚度≥3mm；内部传动机构均设有甘油润滑系统；\n8.传动系统：电机控制；\n9.护栏：铝合金护栏，5档不锈钢立柱，采用自锁装置；\n10.脚轮：材质为聚氨酯，内镶五轴承，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音。\n11.金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。"]
[23,null,null,null,"18 12 07-4电动侧翻身式护理床（床体高度可调）","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.床面按照中华人民共和国行业标准YY0003-90承重静压实验检测；\n3.材质工艺要求；外形尺寸：长度≥2000mm，宽度≥900mm，床体高度可调；背部可升降角度：≥0-75°允许偏差±5°，背部升降时负荷≥150Kg，曲腿负荷≥150Kg；\n4.ABS床头床尾板：\n1）ABS整体吹塑床头/尾板。（床头板中间无缝，不准存塑料条）；\n2）采用金属材质锁定开关，开关厚度≥2mm；\n3）贴膜采用防火板材料；\n5.床面：采用大型钢铁企业生产的碳结冷轧条形钢板，厚度为≥1.1mm，有防滑孔，防止床垫串动，床面框架结构，床面板两侧有支撑件；床面任意一点承重时，无任何声音和变形；可侧向翻身；\n6.床体：采用≥40*80*1.1mm冷轧钢管满焊工艺，立管为≥50*50*1.1mm。床体承重≥260Qi；\n7.升降机构：传动机构，省力、稳定、平稳升降；钢管厚度≥3mm；内部传动机构均设有甘油润滑系统；\n8.传动系统：电机控制；\n9.护栏：铝合金护栏，5档不锈钢立柱，采用自锁装置；\n10.脚轮：材质为聚氨酯，内镶五轴承，承载力大，转动灵活，稳定性强，无噪音。\n11.金属表面处理：喷塑前，床体采用专用设备整体处理，消除焊接产生的应力集中，增加病床抗金属疲劳性能，强化和清理病床表面，机械式表面处理，再经过整体清洗、表面磷化处理、采用全自动喷粉系统喷塑、高温固化，不产生锈蚀。"]
[24,null,null,"18 12 18防压疮床垫","18 12 18-1普通海绵防压疮床垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                               2.材质：优质尼医用海绵，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适；防霉、防滑、透气、防水，具阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n3.由垫套和普通海绵组成，海绵密度≥40kg/mm²，提供不同尺寸；\n4.床垫额定负载：≥ 200 Kg；\n5.有独立外包装。"]
[25,null,null,null,"18 12 18-2记忆海绵防压疮床垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；\n2.材质：优质尼医用海绵，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适，功能：防霉、防滑、透气、防水，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n3.由垫套和记忆海绵组成；提供不同尺寸；\n4.床垫额定负载：≥ 200 Kg；\n5.有独立外包装。"]
[26,null,null,null,"18 12 18-3静态充气型防压疮床垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；\n2.材质：优质尼医用PVC阻燃布料，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适；\n3.功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n4.充气床垫由充气口、边框、床面、床罩功能等组成； \n5.气囊，进口高分子环保材料制成，冬天不变硬、夏天不沾身；配手动气泵；\n6.尺寸：不同规格尺寸；\n7.床垫额定负载：≥ 200 Kg；\n8.有独立外包装；"]
[27,null,null,null,"18 12 18-4动态充气型防压疮床垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；\n2.材质：优质尼医用PVC阻燃布料，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适，功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力；\n3.充气床垫由电控箱、边框、床面、床罩功能等组成；由1组常压气腔和2组波动气腔组成；有24管可拆卸式气腔管道组成平稳舒适的床垫；气囊，进口高分子环保材料制成，冬天不变硬、夏天不沾身； \n4.尺寸：不同规格尺寸；\n5.床垫额定负载：≥ 200 Kg；\n6.有独立外包装。"]
[28,"04个人医疗辅助器具","04 33 保护组织完整性的辅助器具","04 33 03防压疮座垫","04 33 03-1静态型防压疮座垫（独立气囊）","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；                                                                                              2.材质：优质医用尼龙绸PVC阻燃布料，拥有良好的吸湿透气性能，保持使用者皮肤干爽舒适；\n3.功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止压疮的生成；\n4.独立气囊，能通过控制阀锁定气体流动；最大空气压：400kap，承重≥60kg；多种尺寸，配手动充气泵；\n5.有独立外包装。"]
[29,null,null,null,"04 33 03-2复合型防压疮座垫","1.产品符合国家医疗器械安全认证、质量体系认证机行业标准；\n2.材质: 舒适布套+高密度PU泡绵+.弹性凝胶或液态凝胶；\n3.功能：防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应坐姿产生的表面张力，有效防止压疮的生成；\n4.承重≥100kg；\n5.有独立外包装。"]
[30,"18 家庭和其他场所使用的家具及其适配件","18 09坐具","18 09 21坐姿椅","18 09 21-1成长型坐姿椅","1.产品符合 MZ/T 118 2018 《儿童姿势矫正椅》行业标准；\n2.主体材质为高强度铝合金或超轻材质，高承重铝合金双支撑架结构，管径为25mm以上，厚度1.8mm以上；表面喷漆处理；表面加工无毛剌、锐角和机械损伤等安全隐患；\n3.配置餐桌、头枕、 有固定带设计，扣方便牢靠。头枕、脚踏板高度可调节；万向轮转动灵活，后置刹车；\n4.座宽、座深、座高、靠背高度可提供不同尺寸；满足2-12岁孩子身高体重要求；并可随身高体重调节尺寸。"]
[31,"22 沟通与信息交流辅助器具","22 03助视器","22 03 18电子助视器","22 03 18-1手持电子助视器","1.产品符合GB/T 26339-2010《眼科光学与设备 电子助视器》国家标准、相关企业、行业要求；                                                              2.显示屏尺寸：不小于4.3英寸；\n3.放大倍数及调节方式：3-45倍任意调节；\n4.工作距离：0-100mm范围内可正常显示；\n5.最大可视范围：80mm*40mm（长*宽）；\n6.具备画面定格/释放功能；\n7.显示模式：20种；\n8.具备屏幕亮度调节功能；\n9.机器内置可折叠支架，支持阅读和手写功能；\n10.具有省电模式功能、助视器模式下3分钟无移动自动关机；\n11.按键具有声音提示功能；\n12.记忆功能：关机后自动保存本次色彩模式，放大倍数，视频输出格式，按键音状态，亮度值设置；\n13.内置可拆卸充电电池；电池电量不足时，容量图标提示；充满电后待机时间≥3.5小时 ；\n14.具有FM收音机功能：插入耳机后可收听FM收音机；\n15.语音控制功能：能不需要按任何按键，通过发出语音指令实现放大、缩小、改变色彩 模式、打开/关闭收音机、打开/关闭手电筒、画面定格、关机功能。"]
[32,null,"22 27 报警、指示、提醒和发信号辅助器具","22 27 24定位器","22 27 24-1定位器","1.产品符合国家标准、质量体系及行业标准认证；\n2.用于心智障患者、精神病患者以及老人的安全定位及追踪；\n3主体尺寸≤42*42*20mm；\n4.网络频率支持：GSM/GPRS2/3/5/8；网络规格：2G(GSM/GPRS)；WIFI支持：IEEE 802.11b/g/n无线局域网；\n5.电池规格：540mAh；\n6.支持蓝牙5.0；\n7.支持建筑物识别、楼层高度定位、上下电梯识别、上下扶梯、上下楼梯识别、地铁/高铁/机动车场景定位、室内外定位无缝切换、蓝牙搜寻，多重定位：GPS/AGPS/北斗/GLONASS/WIFI/基站/蓝牙/惯导/气压计；\n8.待机时间＞3 天；\n9.SIM卡座：内置SIM卡（赠送1年流量，无需再插其他卡），防水等级：IP65。"]